
盱眙县人民医院

输注工作站询价采购报价表
项目编号：ylqxxj-202516
为满足临床及病人诊疗的需求，对输注工作站进行询价采购，欢迎有相应供货、服务能力的企业，就下列全新货物和相关服务提交密封投标文件。
	项目名称
	数量
	品牌型号
	单价
	总价
	备  注

	输注工作站（8通道）
	1套
	
	
	
	

	双道注射泵
	1台
	
	
	
	

	报  价  总  计
	大写：


一、资质文件要求

1、企业法人营业执照（如不是三合一新证，还需提供税务登记证、组织机构代码证副本）。
2、医疗器械注册证（包括副件：医疗器械产品注册登记表；三类、二类提供注册证，一类需提供备案凭证）。

3、医疗器械生产企业许可证（国产提供，三类、二类提供许可证，一类需提供备案凭证）。

4、医疗器械经营企业许可证（三类提供许可证，二类提供备案，一类不需提供）。

5、代理或经销证明。

6、投标人的身份证明。
7、售后服务承诺。
8、建议提供其它能证明企业规模、技术水平、经济实力、社会信誉的证书等。
注：以上材料投标文件内可为复印件，加盖投标单位公章。
9、法人代表证明或授权委托书（原件，加盖投标单位公章）。

10、销售廉洁承诺书（格式见附件二，原件加盖投标单位公章）。

11、投标承诺书（格式见附件三，原件加盖投标单位公章）。

12、所投型号医疗设备出厂铭牌或说明书图片(注明设计使用年限)。
13、提供所投标设备器械的主要配置和技术参数。

14、所投设备如有易损易耗配件，需报出相关配件价格及供给医院的优惠价格。
二、报价须知

1、投标人参加本次招投标活动应当具备《政府采购法》第22条规定条件。

2、投标文件接收时间（北京时间）：即日起至2025年7月8日下午17：00，截止时间后，将拒绝接收投标方的投标文件。投标人在截止时间前须持续关注盱眙县人民医院网站发布的信息（含更正、修改等信息），否则产生的后果由投标人自行承担。

3、投标文件递交或邮寄地址：淮安市盱眙县洪武大道28号  盱眙县人民医院设备科（8号楼五楼），联系电话： 0517－80811566。

4、投标文件一式三份，正本1份，副本2份，若正本与副本不符，以正本为准。务请密封后加盖投标单位骑缝章（封面注明投标项目名称），投标文件未按要求密封的作无效投标处理。

5、开标地点：盱眙县人民医院 医患沟通办公室。
6、报价人提供的货物必须是全新的、未使用过的原装合格产品。

7、上述货物所有价格须用人民币，金额单位元表示，报价人所报价格应包括运输、装卸、安装、培训等所有费用。

8、根据采购人要求，成交人必须在合同签订见证后15日内供货到位。

9、成交供应商如未在规定时间内与采购人联系签订合同，将对其做出相应处罚。

10、投标方应详细阅读本招标文件中所有内容，投标文件必须对本招标文件中的配置及技术技术参数做出完全响应，投标文件中有详细的配置及技术参数响应表。如供应商提供设备器械不能满足招标方的相关要求，招标方有权作废标处理。
11、货物有主要技术指标和运行性能的详细说明；投标人须随投标文件提供注明货物规格型号和主要技术性能参数的产品彩页等。

12、确定成交供应商方式：在完全满足投标文件中要求的相关配置和技术参数的前提下以低价中标（本次采购项目最高限价8万元）。
13、付款方式:仪器设备到位安装、调试、验收合格开具增值税发票后付全款，合同签订后中标方需支付合同金额的10%作为质保金。

14、设备保修期：≥5年。投标方须保证接到设备故障报修后反应时间不超过2小时，12小时内到位维修，保修期外对设备实行终身维修，免收维修费（含差旅费、人工费），只收配件费。

15、验收标准、方法

15.1、投标方在交货时，所供产品必须和投标书中所提供的产品完全一致，在相关技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，产品必须有合格证、装箱单、产品安装使用说明书、质保单、报关单、检验检疫证明等相关资料和保养、维修所需特殊工具。

15.2、招标方可以邀请有关技术人员，按照招标文件对所供产品的配置要求、技术性能及投标单位提出的其它技术参数进行验收。

15.3、设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。招标方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行校核、安全检测。

15.4、如涉及数据传输，设备需免费开放数据接口，免费接入医院的数据管理系统。
16、附件一、输注工作站主要配置和技术参数

附件二、销售廉洁承诺书

附件三、投标承诺书
法人代表（或委托人）签字：

报价单位（盖章）：

联系电话：

公司地址：

时　　间：     年　  月　  日

附件一：输注工作站主要配置和技术参数
主要配置
1、输液工作站（8通道）           1套
2、注射泵                        6台    

3、输液泵                        2台  

4、床旁移动可延伸输液架          1副
5、双通道注射泵                  1台
6、附件1套

（包括产品资料、合格证等装机及使用必备附件）

注：（供应商提供的设备配置和技术参数不得低于标准配置，生产日期与安装日期相差不得超过6个月）
主要技术参数要求

（一）、多通道输注工作站：
输注工作站可插入≥8台输液泵或推注泵，组合箱、输液泵、注射泵之间可直接组合成多道泵，最多可扩展至≥16个泵位。
每套多通道输液工作站可任意组合输液泵与注射泵（注射泵和输液泵的个数、位置根据临床需要可任意组合，使用中移除其中任何一台泵不影响其它泵的工作连续性），模块化设计，即插即用，可热插拔。

3、多通道输液工作站可实现≧2个任意输注泵模块之间具备级联功能，可进行无缝连续输液；且级联的顺序既可以自定义，又可以按照槽位从上到下的顺序依次衔接。

4、具有同药级联即相同种药物、序贯级联即不同种药物等级联功能，同药级联可支持一键输注参数同步。（提供证明材料）。
5、8通道输注泵，可实现≥2组级联。
6、多通道输液工作站控制器和组合单元不需要额外工具即可分离，方便拆卸。

7、多通道输注工作站支持输注泵模块亮度和音量同步。

8、一拖八，6台注射泵和2台输液泵。
9、设备使用期限≥10年（包括输注工作站、输液泵、注射泵），提供设备铭牌证明。
 （二）、输注工作站输液泵：
1、输液模式≥9种可选。
2、流速范围≥0.1-2000.0mL/h, 最小增量为0.01mL/h。

3、输液精度：≤±5%。
4、KVO速度≥0.1-5.0mL/h可调。

5、支持Anti-bolus功能，支持体重选择㎡单位，由体表面积（BSA）计算剂量速度。
6、电阻触摸屏操作，方便快捷的人机操作界面。

7、支持三种快进方式：自动快进、半自动快进和手动快进。
8、输注过程中支持更改待入量/预置量。

9、防尘防水等级不低于IP33。

10、泵门和止液夹：输液泵有电动止液夹和电动泵门控制。

11、输注主界面具有三级放大功能，清晰显示重点输注参数。

12、支持药物库功能，可储存≥5000种药物信息，能够快速实现药物查找、参数自动录入、剂量换算等功能。
13、主界面具有剂量速度指示棒，包括药物输注流速和药物剂量速度，支持软限指示、正常范围指示，可用于直观快速判断剂量速度是否合理。

14、主界面可显示输注药物的中文名字，药物颜色显示可参照中国行业标准药物也可自定义药物颜色。

15、防药液自流：智能阻断技术，泵门打开时，保证液体不会任意流出。

16、能够自适应匹配各种输液管路，达到输液准确度。

17、报警：输液将完成、输液完成、输液阻塞、电池电量低、电池电量严重短缺、无电池、无外部电源、输液泵门开、气泡、无滴数传感器、无滴液、滴数异常、输液泵自检和运行过程故障自动诊断报警等。
18、配备接口进行数据导入导出或者接口拓展。
（三）输注工作站注射泵：
1、≥8种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、首剂量模式、序列模式、梯度模式、微量模式、TIVA模式、级联输液模式（配合多通道输液工作站）。

2、速率范围≥0.1-2000ml/h，以0.01 ml/h递增。

3、注射精度：≤±2%、机械精度：≤±0.5%。

4、支持Anti-bolus功能。

5、支持体重选择㎡单位，由体表面积（BSA）计算剂量速度。

6、具有注射器位移监测系统，实时监控注射器位移，大幅提高注射的精确度。

7、注射器具有三种装载模式：手动模式、自动模式、手自一体模式,适应科室不同的使用习惯，在危急时刻为患者争取更多黄金时间。

8、电阻触摸屏操作，方便快捷的人机操作界面。
9、输注主界面具有三级放大功能，清晰显示重点输注参数。

10、支持三种快进方式：自动快进、半自动快进和手动快进。

11、输注过程中支持更改待入量/预置量。

12、注射器垂直方向180°直观物理可见，方便观察药液输注情况。

13、支持在卷边夹片外自动检测注射器安装到位情况。

14、防尘防水等级不低于IP33。

15、支持药物库功能，可储存≥5000种药物信息，能够快速实现药物查找、参数自动录入、剂量换算等功能。

16、主界面具有剂量速度指示棒，包括药物输注流速和药物剂量速度，支持软限指示、正常范围指示，可用于直观快速判断剂量速度是否合理。

17、主界面可显示输注药物的中文名字，药物颜色显示可参照中国行业标准药物也可自定义药物颜色。

18、配备接口进行数据导入导出或者接口拓展。
19、可连接条码扫描仪，快速录入患者信息。

20、能够存储、回放≥2000组历史信息记录。

21、报警：输注即将完成；输注完成；输注完成进入 KVO；注射器即将排空； 注射器排空；输注阻塞；电池电量低；电池耗尽，即将关机； 无电池；无外部电源；KVO 完成；遗忘操作；级联失效；待机结束；压杆异常；推头异常；阻塞预警；管路脱落；推头位移异常。

（四）双通道注射泵：

1、快进速度范围≥0.1-2000ml/h。

2、双通道，两个通道独立控制，方便临床使用。

3、注射精度≤±2%，机械精度≤±1%。
4、适用注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml。

5、注射模式≥8种

6、速率范围≥0.1-2000ml/h。

7、电池工作时间：在5ml/h状态下，标配电池工作时间≥5小时。

8、触摸显示屏≥3.5英寸。

9、KVO 速度≥0.10-5ml/h可调。

10、在线动态压力监测，可实时显示当前压力状态。
11、支持药物库，可储存≥2000种药物信息。

12、信息储存：可存储≥2000条的历史记录。

13、具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式可选。
14、具有防碰撞把手设计，保护推头，方便转运，防止运行中的意外碰撞，保证注射安全。

15、具有自动或手动锁屏功能。

16、具有压力自动释放功能。

17、报警：输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、压力值过大、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、无法启动注射等。
18、设备使用年限≥10年，提供设备铭牌证明。
附件二、销售廉洁承诺书

销售廉洁承诺书
根据盱眙县人民医院对医疗器械购销工作的相关要求，为进一步规范医疗器械购销行为，营造公平交易、诚实守信的环境，维护正常的医疗秩序和医疗器械经营秩序，防止购销中不正之风的发生，积极配合贵院做好医疗服务工作，维护本企业的信誉和形象，特作如下承诺： 

一、医疗器械生产和经营企业的营销行为，必须符合国家的相关法律、法规和规章制度，不得有违纪违规行为。   

二、医疗器械生产和经营企业要严把供应质量关，确保所供应医疗器械的质量，按采购合同要求供货。    

三、医疗器械生产和经营企业及其营销人员不得以回扣，提成等不正当手段进行促销；不得以旅游、考察、宴请等各种名义和形式进行促销；不得以任何借口向医院工作人员赠送现金，有价证劵和其他物品等，或给予其他不正当利益。    

四、医疗器械销售人员，不得进入医院有关科室及诊疗场所向医师、部门及领导推销产品；不向医院工作人员查询购销工作相关情况。    

五、需要举行医疗器械的宣传，学术讲座、会议、外出学习和参观等活动时，必须报院相关部门备案，由分管院长和主要领导批准后方可安排，不得私自邀请医院职工参加上述活动。    

六、必须积极配合医院对医疗器械购销中有无商业贿赂的调查。   

如有违反上述承诺，我们愿意接受取消中标资格、记入不良行为数据库等处理，直至停止业务往来，以及接受执法执纪部门的其他处理。 
公司名称：
                               经销企业承诺代表（签章）： 

日    期：

附件三、投标承诺
投标承诺书
  （采购单位）          ：

    我方在项目名称：                      （项目编号：       ）的招标过程中，做如下承诺：

一、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

二、我方完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力； 

三、我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

四、我方参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）； 

五、我方与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况； 

六、我方投标文件内所有材料均真实有效；  

七、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。 

特此承诺！

                           法定代表人(负责人）或委托代理人（签字）：          

                                         供应商：（盖单位公章）              

                                        日期:      年   月   日


